包3：

| 十二导联心电分析系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 2台 |
| 二 | 技术要求（以下为单台设备技术及配置需求） |  |
| 1 | 用于心电信号采集分析，辅助诊断心脏疾病 | 具备 |
| 2 | 运动平板1台 | 具备 |
| 2.1 | 运动平板为专业医用跑台，其医疗器械注册证中需载明运动平板，提供证明材料 | 具备 |
| 2.2 | 跑台承重≥150Kg，具备自动纠偏功能，紧急制动开关 | 具备 |
| 2.3 | 跑台速度范围≥0-15Km/h连续可调，坡度范围≥0-20%连续可调 | 具备 |
| 2.4 | 无电刷交流变频电机，无噪声，设计寿命≥10000小时 | 具备 |
| 2.5 | 无须定期校正，永不跑偏 | 具备 |
| 3 | 数字信号心电采集器 | 具备 |
| 3.1 | 通过标准USB通讯接口，实时传输受测者12导联运动心电图 | 具备 |
| 3.2 | 采样率每秒每通道≥2000点 | 具备 |
| 3.3 | 滤波性能：可有效屏蔽基线干扰、肌电干扰及电源噪声 | 具备 |
| 3.4 | 提供基线漂移、肌电干扰及电源和网络噪声抑制 | 具备 |
| 3.5 | 电极阻抗检测技术（请提供软件截图证明或检测报告） | 具备 |
| 4 | 中文操作软件 | 具备 |
| 5 | 全信息运动心电监测 | 具备 |
| 6 | 实时十二导运动前静止心电图自动分析诊断 | 具备 |
| 7 | 实时十二导运动中心电图监测，即时数据分析（波形放大分析和 ST 段改变及斜率测量显示） | 具备 |
| 8 | 实时心电图防失真处理，高采样率心电图真实显示 | 具备 |
| 9 | 实时自动心律失常和心肌供血不足的提示预警恢复模式 | 具备 |
| 10 | 实时心电各级时间同步显示 | 具备 |
| 11 | 实时十二导心电图即时打印 | 具备 |
| 12 | 心电图滤波及电极脱落报警 | 具备 |
| 13 | 6分钟步行试验 | 具备 |
| 13.1 | 内置接口调试软件：运动平板或踏车调试软件 | 具备 |
| 13.2 | 运动方案：系统需预置多种标准运动方案，可自定义运动方案 | 具备 |
| 14 | 支持报告与描述的自动生成，多种编辑方式及可选报告 | 具备 |
| 15 | 12 导联 ST 段自动识别和计算因J 点变化引起的 ST-T 段的改变，J 点及 ST 段可再分析测量 | 具备 |
| 16 | 提供全程 ST段及斜率趋势图、信号平均心电图、ST/HR loop 图、MET 及心率、血压、负荷、SPO2、MET 同步趋势图 | 具备 |
| 17 | 静态心电图可再分析测量，自动诊断及 QT 间期、QT 离散度测量分析 | 具备 |
| 18 | 全息浏览图功能，过往病例对比功能 | 具备 |
| 19 | 运动血压监测 | 具备 |
| 19.1 | 通过有线或无线方式完成与计算机的数据通讯与控制，显示运动血压趋势 | 具备 |
| 19.2 | 血压测试时间支持多种预设方案，可灵活选择 | 具备 |
| 19.3 | 可同步自动及手动血压测量，并可兼容其它品牌运动血压 | 具备 |
| 20 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 21 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 22 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 23 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |