包4：

| 医用头灯放大镜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 4套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 手术放大镜：3个头戴式，1个镶嵌式定制款 | 具备 |
| #2 | 头戴式放大镜双目镜重量≤40g；定制款放大镜双目镜重量≤20g | 具备 |
| 3 | 制式：伽利略放大镜 | 具备 |
| 4 | 放大倍数：2.5倍，倍数经过激光校准 | 具备 |
| 5 | 景深范围：20-50cm； | 具备 |
| 6 | 视野范围：8-21cm； | 具备 |
| #7 | 视野形状：椭圆形 | 具备 |
| #8 | 目镜倾角35-55度，平均为45度 | 具备 |
| 9 | 镜片采用光学玻璃磨制，有光学涂层 | 具备 |
| 10 | 保护装置：定制款放大镜可以安装侧护板，减少反光，增强对比度，有激光保护功能。 | 具备 |
| 11 | 材质：聚醚酰亚胺，聚碳酸酯，钛合金等 | 具备 |
| 12 | 同轴设计：放大镜配有头灯同轴转接口，可连接头灯，使得放大镜、头灯都在同一轴中心，便于同轴调节 | 具备 |
| 13 | 使用年限≥ 8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 14 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 15 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 16 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：国产设备合同签订后30日历天内，进口设备合同签订后60日历天内 | 具备 |